1. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
vákuum szárítószekrény készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Biomérnöki labor)
2. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. minimum 25 liter belső térfogat
	
	

	2. rozsdamentes acél anyagú belső burkolat; biztonsági üveg az ajtóban
	
	

	3. mikroprocesszoros hőmérsékletvezérlés
	
	

	4. legalább 6 db előre meghatározott szárítási program tárolási lehetőség a memóriában
	
	

	5. minimum 2 db rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült tálca (min 10 kg teherbírás/tálca)
	
	

	6. minimálisan elvárt névleges teljesítmény 1200 Watt
	
	

	7. minimálisan elvárt hőmérséklettartomány: 25-180˚C
	
	

	8. hőmérséklettartási precizitás ±0.5˚C vagy jobb
	
	

	9. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz 
	
	

	10. vákuumrendszer elszívási kapacitása min. 1,5 m3/óra, 
	
	

	11. elvárt végvákuum a szárítótérben legalább 100 mBar, vagy ennél kisebb
	
	

	12. a vákuumrendszer tápfeszültsége 200-240 V; 50-60 Hz
	
	

	13. a berendezés tartalmazza az összes szükséges csatlakozókat és csöveket a vákuum-egység és a szárítószekrény összekapacsolására
	
	

	14. garancia minimum 12 hónap
	
	

	
	
	

	
	
	


