3. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
olaj és szénhidrogén analizátor készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)
4. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. a berendezés legyen alkalmas TPH, TOG és egyéb, olaj és zsírszerű szennyeződések mérésére 
	
	

	2. mérési elv: extrakciót követő infravörös reflexió mérés
	
	

	3. mérési tartomány 20-1000 ppm folyadék mintákban
	
	

	4. ismételhetőség ± 5 ppm, vagy ennél jobb;
	
	

	5. mérési idő 10 perc vagy ennél gyorsabb (mintaelőkészítés és extrakció nélkül)
	
	

	6. digitális kijelző és vezérlőpanel
	
	

	7. RS232 vagy USB port számítógépes adatgyűjtés vagy vezérlés céljára
	
	

	8. a berendezés tartalmazza az oldószernek és mérési metódusnak megfelelő mintatartókat
	
	

	9. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz
	
	

	10. helyszíni beüzemelés és egy fő kezelő helyszíni betanítása
	
	

	11. garancia minimum 24 hónap
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


