# részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Víztisztisztító/sómentesítő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

# 36. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Víztisztisztító/sómentesítő készülék |  |  |
| 1. A készülék 24 literes patron gyantával legyen felszerelve. | azonos | igen |
| 2. digitális kijelzésű mérőfejjel rendelkezzen | azonos | igen |
| 3. maximális sótalanító teljesítmény | azonos vagy több | 600 liter/óra |
| 4. maximum üzemi hőmérséklet | azonos vagy több | 50°C |
| maximum üzemi nyomás | azonos vagy több | 6bar |
| 5. névleges csatlakozó méret | azonos vagy kompatibilissá tehető | 3/4" |
| 6. sótalanító kapacitás: | azonos vagy jobb | 7,5 mol/reg legyen |
| 7. 2 regenerálás közötti teljesítmény 10nk°-ú nyersvíznél | azonos vagy több | 2100 liter |
| 8. 2 regenerálás közötti teljesítmény 20nk°-ú nyersvíznél | azonos vagy több | 1100 liter |
| 9. 2 regenerálás közötti teljesítmény 30nk°-ú nyersvíznél | azonos vagy több | 700 liter |
| 10. nyomásesés 20°C-on legyen | azonos 10% | 0,4bar |
| 11. átmérő max. legyen | azonos | 250mm |
| 12. magasság max. | azonos vagy kisebb | 900mm legyen |
| 13. üzemi tömeg | azonos vagy kisebb | max. 27kg |
| 14. 1 db cserepatron | azonos | igen |