A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
optikai elven működő kontakt szög mérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar –Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)
7. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. elvárt mérhető paraméterek:felületi feszültség, felületi szabadenergia, kontakt szög
	
	

	2. a berendezés legyen alkalmas vékony síklapok felületén való mérésre (szűrőpapír, szűrőmembránok)
	
	

	3. kontakt szög mérési tartomány 1-180 fok, 0,1° precizitás
	
	

	4. felületi feszültség mérési tartomány 0.01-800 mN/m, vagy szélesebb
	
	

	5. szoftveresen vezérelt adagolóberendezés, amely több férőhelyes, vagy több férőhelyessé bővíthető, adagoló fecskendővel és tűkészlettel, amely elegendő legalább 50 mérésre
	
	

	6. 3 dimenzióban állítható mintatartó asztal, amely dönthető vagy dönthetővé bővíthető; papírok és vékony fóliák befogására alkalmas mintatartó
	
	

	7. állítható erősségű megvilágítás
	
	

	7. 1/2" CCD nagysebességű (minimum 60 fps (780×580  pixel esetén) digitális kameramodul optikai zajszűrővel
	
	

	8. USB interfész számítógépes kommunikációhoz
	
	

	9. a készüléknek megfelelő vezérlő és adatelemző szoftver(ek) statikus és dinamikus kontakt szög-méréshez, szilárd minták felületi szabadenergiájának számolására, folyadékok felületi és határfelületi feszültségének mérésére, (függő csepp módszer)
	
	

	10. tápfeszültség: 200-240 V, 50-60 Hz
	
	

	11. garancia minimum 12 hónap
	
	

	12. Az ár tartalmazza a helyszínre szállítás, üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanításának költségét
	
	


