1 db "NYUGALMI KARDIÁLIS ANALIZÁTOR AUTONÓM NEURÓPÁTIÁS ÉS AUTOMATIKUSNIBP MODULAL" beszerzése

EKG mérő és kiértékelő modul:

On Line mérés és EKG görbe tárolás

- 3, 6, 12 csatornás EKG elvezetés (csatorna kiosztás szoftverből szabadon választható).

- Paciensfelvétel automatikus adatbázis kezelővel, és export / import funkcióval.

- Monitoring felület 10 / 20 mp-es gyors EKG görbe felvétel automatikus kiértékelés, printelés

(paraméterek: RR, HR, P-P, Q, R, T , ST, PQ, QRS, QT, QTcb, T – Tend).

- EKG görbe tárolás: idő alapra, szív ciklusra, folyamatosan.

- Automatikus eseményrögzítés, szabadon választható beírási lehetőséggel (Notebook).

- Szűrés: 50Hz 120dB lyukszűrés automatikus, 0 – 100Hz 120dB felülvágó folyamatosan állítható, Mozgás és légzés-szűrés 7 fokozatban állítható.

- Képernyő-lapozási sebesség: 5, 10, 25 vagy 50 mm/mp (kijelölése menüből, vagy gyorsgombbal).

- Megjelenített amplitúdó tartomány: 5, 10, 20 vagy 50 mm/mV(kijelölése menüből, vagy gyorsgombbal).

Off Line kiértékelés (analízis)

- EKG 3-, 6- és 12 csatorna a felhasználó által szabadon választható.

- Kiértékelendő szakasz kijelölés, notebook-ól markerre ugrás, időalapú folyamatos.

- Kiértékelt szakasz primer görbével történő adat export és printelés lehetőség.

Analízis: Listából választható automatikus

- EKG ciklusonkénti és átlagolt kiértékelés idő és amplitúdó értékekre választhatóan és együtt (paraméterek: RR, HR, P-P, Q, R, T ST, PQ, QRS, QT, QTcb, T – Tend).

- Automatikus szívfrekvencia analízis (HRV).

- Automatikus QT analízis RR és HR függvényében.

- QTv variabilitás.

- QTd diszperzió.

Autonom neurópátiás modul (EWING tesztek):

- Sympaticus és parasympaticus tesztek:

- Mélylégzés.

- Valsalva.

- Fekvésből / Felállás BP.

- Fekvésből / Felállás HR.

- Kézizom-szorítás.

- Automatikus vizsgálatvezetés.

- Automatikus score érték meghatározás tesztenként.

- A score értékek automatikus táblázatba gyűjtése és összesítése.

- Adat export és printelés lehetőség.

NIBP modul:

- Oszcillometriás mérési mód.

- Felnőtt esetén 300 Hgmm, maximális mandzsettanyomás.

- Valós idejű mérés, rögzítés vagy regisztrált mérések megtekintése.

- Nyomásmérő mérési tartománya felnőtt esetén a szisztolés nyomás 25-280 Hgmm, a diasztolés nyomás 10-220 Hgmm.

- Manuális és automata üzemmódok.

- Automata üzemmódban a mérések gyakorisága: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 perc.

- Adatok automatikus táblázatba gyűjtése, export és print.

Műszaki adatok:

Hordozható kivitel:

- Mobilis, akkumulátoros EKG készülék.

- USB-s kapcsolat számítógéppel 5 kV-os kommunikációs izolációt biztosítva.

- Modern Li-Ion akkumulátoros táplálás.

- Működési idő 12 óra.

- Beépített, automata akkutöltő.

Telepített kivitel:

- Adapteres működés 5 kV izolációval

- 4 GB rendszermemória.

- 3D-s grafikus támogatás.

- 2 GHz-es processzor.

- Teljes karakteres billentyűzet adatbevitelhez és egér a mutató mozgatásához.

- Windows alapú 64 bit-es operációs rendszeren történő programfuttatás.

Tartozékok:

- 1 db vérnyomásmérő mandzsetta (felnőtt vagy gyermek méretben)

- 10db. csutora fújáshoz.

- Nyomás szenzor szorításhoz.

- 1 db 4 elvezetéses EKG kábel

- 1 db 10 elvezetéses EKG kábel

- 10 db EKG szenzor (végtagi csipeszelektródák vagy gumipánttal rögzíthető lapelektródák, mellkasi gumipánttal rögzíthető lapelektródák vagy szívókorongos elektródák, felnőtt vagy gyermek méretben).

- Programból vezérelhető oszcillometriás NIBP készülék.

- Akkumulátor és töltő (hordozható kivitel).

- Hálózati adapter (telepített kivitel).

Opcionális:

- Műszer kocsi álló, vagy üllő munkavégzéshez.

- Notebook hordozható kivitelhez.