KTIA_NAP_13-1-2013-0001: „Agykutatási kiválósági központok fejlesztése”

A Szegedi Tudományegyetem GSM Távfelügyeleti rendszer mélyfagyasztókra eszköz/szolgáltatás/fogyóeszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

	
	
	
	

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó egységár (Ft)

	GSM Távfelügyeleti rendszer mélyfagyasztókra
	A rendszert a következő típusú készülékekre kell kiépíteni: 

Sanyo MDF-U5186S (2 db)

Artiko Dairei ULTF 420 (1 db)

Telstar Igloo U570 (1 db)

A készülékeken jelenleg GSM jeladó nincs, de a kimenet minden készüléken rendelkezésre áll, a készülékek műszaki adatait mellékeljük, amely mellékletek a műszaki specifikáció részét képezik.

A telepítendő rendszer legyen képes a fent említett 4 db hűtő beállított hőmérsékleti küszöbértékétől való eltérés esetén (a hűtő hőmérséklet növekedés miatti riasztása), valamint áramkimaradás esetén jelzést adni. A rendszer legyen képes megkülönböztetni, hogy melyik hűtő adja a jelzést, illetve, hogy áramkimaradásról van-e szó. A rendszer legyen bővíthető további eszköz beszerzése esetén. A riasztás legyen bemenetenként ki és bekapcsolható.

A hűtők jelenleg egy térerővel nem rendelkező helyiségben üzemelnek, megfelelő jeltovábbító antennáról az ajánlattevőnek kell gondoskodni. Riasztás esetén a rendszer legyen képes legalább 8 telefonkészülékre szöveges üzenet, illetve hívás formájában jelzést továbbítani.

A rendszer kiépítéséhez a hűtők belső szigetelését megbontani nem lehet.
A rendszer kiépítésekor a hűtők csak rövid ideig áramtalaníthatók, ezt vegyék figyelembe a tervezéskor.

Hálózati csatlakozás: 1/PE 230V; 50 Hz

Biztonsági tápellátás:

12V, 1,2 Ah belső akkumulátor

Áramfelvétel: 60mA- 300mA

Modem: 

kártyafüggetlen ipari GSM modul (900/1800 MHz)

Bemenet: 8 db CMOS kontaktus

Kimenet: 2 db relé kontaktus

Antenna csatlakozás: 

MMCX – külső GSM antennához

Programozói port:

RS232 soros vonal, RJ 11 csatlakozóval
	1 db
	


