Specifikáció – PB04285
· 1 db csontsűrűségelemző

Javasolt típus: Sonost-3000 Ultrahangos csontsűrűség-mérő

Termékleírás:
A Sonost-3000 egy hordozható, gazdaságos megoldás az osteoporotikus törések kockázatának felmérésére. Nagy pontossága, kis hibahatára segít a csontritkulást jelző csontváltozások első diagnózisában. A Sonost-3000 segítségével hatékonyan, könnyen, gyorsan, egyszerűen és kényelmesen meghatározható a sarokcsont (os calcaneus) osteoporotikus törésének kockázata.

A csont minőségére és a töréskockázatra vonatkozóan az alábbi információkat nyújtja az eszköz:

· méri a hang sebességét (SOS – Speed Of Sound);

· méri a szélessávú ultrahang gyengülését (BUA – Broadband Ultrasound Attenuation); 

· az SOS és BUA adatokból kiszámítja a csontminőségi indexet (BQI – Bone Quality Index).

Továbbá megmutatja:

· a T-értéket (T-score), amely adat a beteg csontsűrűségét viszonyítja a fiatal felnőttek csontsűrűségi átlagához;

· a Z-értéket (Z-score), amely adat a beteg csontsűrűségét viszonyítja a saját korcsoportjának csontsűrűségi átlagához.

Technikai megoldások:

· nagyfokú precizitás;

· tartós kapcsolóaljzatok;

· a mérési elhelyezkedés automatikus vizsgálata;

· az ismételt variációk nem okoznak vízhőmérséklet-ingadozást;

· gyors mérési idő (15 másodperc);

· fokozott precizitású, saját fejlesztésű lábtámaszok;

· fokozott rögzítés.

· széleskörű felhasználói program;

· (kényelmes, száraz típusú) könnyű mérés;

· nem szükséges a kapcsolóaljzatok áthelyezése;

· a mérési jegyzőkönyvek hatékony kezelése (elérhető adatbázis); 

· az értékes helyet megőrző beépített számítógép és nyomtató;

· színes TFT monitor (érintőképernyő);

· nincs veszélyes sugárzás;

· azonnali A/S.

Csontminőségi adatok:

· csontsűrűség (SOS);

· a csont makro- és mikroszerkezete (BUA).

Specifikációk:

· Vizsgálati terület: Sarokcsont (os calcaneus)

· Mérési idő: 15 másodperc

· Mérés: A mért szélessávú ultrahang gyengülés (BUA – Broadband Ultrasound Attenuation) és hangsebesség (SOS – Speed Of Sound) alapján a csontsűrűség 
(BMD – bone mineral density) és csontminőségi index (BQI – Bone Quality Index) számítása

· Pontosság: (in vivo) SOS (C.V.%): 0,2; BUA (C.V.%): 1,5;  BQI (C.V.%): 1,5 

· Átalakító: 25 mm – 100 mm

· Elkülönítési tartomány: Automatikus beállítás

· Tárolási kapacitás: 10 000 mérés adatai

· Kapcsolási mód: Gél-kapcsolt (nem víz)

· Kijelző: 6,4 colos TFT (65536 színű)

· Felhasználófelület: Érintőképernyő, választható billentyűzet (USB), választható egér (USB)

· Nyomtató: hőnyomtató, választható külső nyomtató

· Teljesítmény: 100-240 V, 50/60 Hz, 130 W

· Méretek: 30 cm x 62 cm x 39 cm

· Súly: 12 kg

