{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":2,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1. részajánlati kör: "]
["Megnevezés: ","mobil eszközre csatlakoztatható EKG"]
[null,"AliveCor Heart Monitor (AC-009-I6-A), vagy azzal technikai paraméterekben megegyező"]
["Össz. Darabszám/ igényelt mennyiség:","8 db"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Méret","Maximum 14 x 7 x 1 cm"]
["Tömeg","Maximum 40 g"]
["Kompatibilis készülék","iPhone 6"]
["Kompatibilis operációs rendszer","iOS 8.x"]
["Elvezetések száma",1]
["Kivitelezés","iPhone 6 hátlapra erősíthető"]
["Felvételek tárolása","Titkosított felhő alapon"]
["Orvosi vezérlőpult","Elérhető"]
["Betegeknek szánt kezelőfelület","Igen"]
["Orvosoknak szánt kezelőfelület","Igen"]
["Pitvarfibrilláció érzékelés","Igen"]
["Interferencia érzékelés","Igen"]
["EKG-felvétel elemzési opciók","Igen"]
["Felvétel megosztása","pdf fájlban, emailben"]
["Bemeneti dinamikatartomány","10 mV peak-to-peak"]
["Frekvenciatartomány","0.5-40 Hz"]
["Mintavételi frekvencia","300 Hz"]
["Analóg-digitális felbontás","16-bit"]
["DC offset korrekció","+/- 300 mV"]
["Közös módusú feszültségelnyomási tényező (CMRR)","76 dB"]
["Akkumulátor","3V"]
["Akkumulátor élettartama","legalább 200 óra folyamatos használat"]
["Elektródák","2 rozsdamentes acél elektróda az eszközön"]
["Virtuális papírsebesség","12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s"]
["Virtuális erősítés","5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV"]
["Hálózati zajszűrés","50 Hz, 60 Hz"]
["Korábbi felvételek visszanézése, összehasonlítása","Igen"]
["Adatátvitel","Frekvenciamodulált ultraszonikus hanghullám"]