Kisméretű PCR fülke beszerzése

Igényelt mennyiség: 1 db

Részletes termékleírás / műszaki követelmények:
A fülke külső mérete max. 690x535x555 mm (szélességxmélységxmagasság), a munkafelület pedig max. 650x475 mm legyen. A hátfal és a munkafelület anyaga készüljön rozsdamentes acélból, az oldalfalak készüljenek üvegből. Az osztott nyitható elülső panel 96%-os hatékonyságú UV védő filmmel borított 95%-os fényáteresztő képességű 8 mm vastag üveg legyen. 
A fülke rendelkezzen egy, a munkafelületet felülről besugárzó ózonmentes UV fényforrással (λ = 253,7 nm, 25 W, 15 mW/cm2/sec), aminek a működési ideje 1 perces lépésekben 1 perc és 24 óra között (+ folyamatos üzemmód) digitálisan állítható legyen, valamint egy 15 W teljesítményű látható megvilágítást biztosító felső fényforrással. 
Rendelkezzen továbbá egy beépített, keringető (25 W, 10 fülketérfogat/óra teljesítmény) ózonmentes UV fényforrással a szerves anyagok munkafolyamat során történő roncsolására (min. 99% hatékonyság). Az elülső ablak nyitása automatikusan kapcsolja ki a felső UV megvilágítást. 
A fülke rendelkezzen továbbá a hátsó falon egy bevezető nyílással az elektromos csatlakozáshoz. 
Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Déri Szilvia, Tel.: 62/342-617; E-mail:deri.szilvia@med.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (gyuris.ottilia@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!
