Mélyfagyasztó specifikáció

GINOP 2.3.2-15-2016-00034 Neurológiai Klinika

A beszerzés tárgya 1 db álló kivitelű mélyfagyasztó készülék az alábbi paraméterek szerint:

Külső méret (szél X mély X magas): maximum 900 mm X maximum 1000 mm X maximum 2000 mm, a szélesség és a mélység értékek egymással felcserélhetők

Belső hasznos térfogat: legalább 480 l vagy legalább 400 db 13,5 X 13,5 X 4,5 cm-es hűtődoboz belefér, a belső fiókok és rackek nélkül

Hőmérséklet tartomány: -50°C- -86°C vagy ennél tágabb

Vezérlés: mikroprocesszoros

Kijelző panel: LCD

Hűtőrendszer: Két hűtőkörös rendszer, 2 db független rendszerben működő kompresszorral (az egyik meghibásodása esetén a másik képes tartani a -70°C-ot)

Hűtőgáz: HFC kevert gáz, vagy ezzel biztonságában és hűtési hatásfokában egyenértékű, az Európai Uniós és a magyar szabványoknak megfelelő közeg

Szigetelés: Nagy mintatárolási kapacitást és áramkimaradás esetén legalább 8 órás hőmérséklet tartást (-90°C-ról -10°C-ra való felmelegedés ideje legalább 8 óra) biztosító poliuretán hab és/vagy vákuum izolációs panel szigetelési rendszer

Külső és belső felület anyaga: festett vagy rozsdamentes acél

Belső ajtók száma: legalább 2 db

Polcok száma: legalább 3 db nagy teherbírású polc

Rakodóterek száma: legalább 4 db

Kerekek segítségével gurítható

GSM riasztó rendszerre köthető, riasztás jelzések adása áramkimaradás, alacsony/magas hőmérséklet, szűrő problémák, ajtó nyitva maradás esetén.

Kulccsal zárható külső ajtó

Nyitott ajtó, hőmérsékleti anomália esetén akusztikus és vizuális riasztás.

Felhasználó által állítható hőmérsékleti riasztási szintek.

Ajtónyitás utáni hőmérséklet regeneráció kevesebb mint 30 perc.

Belső memória, amely képes a mérési adatok (hőmérséklet, riasztások) legalább 1 hónapos folyamatos gyűjtésére és tárolására.

USB csatlakozó a mérési adatok lementéséhez.

Opcionálisan CO2 back-up rendszerre köthető.

Zajszint: 70 dB alatti

Tápellátás: 230 V, 50-60 Hz

Legalább 24 hónap teljes körű garancia

Gyártói garancia a legalább 10 éves alkatrész ellátásra meghibásodás esetén

Magyarországi szerviz

A megajánlott ár az épületen belüli szállítást is tartalmazza (lift nélkül lépcsőn, 3 emelet távolságban).

Továbbá a megajánlott ár tartalmazza egy Sanyo MDF-U5186S meghibásodott hűtő elszállítását és a megfelelő hulladéklerakóban való elhelyezését (pincehelyiségből, lift nélkül lépcsőn való szállítással)